Οργάνωση της συντήρησης των ΑΜΣ-ΗΜΣ

(που ακολουθείται από την ΕΜΥ)

- Συντήρηση 1ου επιπέδου

Οι εργασίες συντήρησης 1ου επιπέδου (πρωτοβάθμιας) στους Ημιαυτόματους Μετεωρολογικούς Σταθμούς (ΗΜΣ) θα εκτελούνται από το προσωπικό ειδικότητας Παρατηρητή Μετεωρολόγου που υπηρετεί σε αυτούς τους σταθμούς, αφού λάβει την κατάλληλη γνώση πάνω σε θέματα πρωτοβάθμιας συντήρησης των ΗΜΣ.

Σκοπός της πρωτοβάθμιας συντήρησης, η οποία έχει χαρακτήρα προληπτικό, είναι η διατήρηση του ΗΜΣ σε καλή κατάσταση και η ταχεία επισήμανση οποιουδήποτε προβλήματος παρατηρηθεί στη λειτουργία του.

Οι εργασίες συντήρησης 1ου επιπέδου περιλαμβάνουν :

- Οπτικό έλεγχο του ιστού του ΗΜΣ.

- Καθαρισμό των αισθητήρων και των ηλιακών στοιχείων (όπου αυτά υπάρχουν). Ο καθαρισμός πραγματοποιείται με βρεγμένο πανί.

- Οπτικό έλεγχο των καλωδιώσεων.

- Έλεγχο του βροχομέτρου για το αν εμποδίζεται η είσοδος του νερού από ακαθαρσίες και απομάκρυνση αυτών. Επίσης έλεγχο και καθαρισμός του εσωτερικού του βροχομέτρου. Για τον καθαρισμό του βροχομέτρου απασφαλίζεται από τις τρεις ασφάλειες το καπάκι προστασίας του βροχομέτρου το οποίο στη συνέχεια καθαρίζεται με νερό ώστε αυτό να διέρχεται ελεύθερα από την οπή. Στη συνέχεια καθαρίζεται ο εσωτερικός μηχανισμός του βροχομέτρου καθαρίζοντας με προσοχή τα δύο κύπελλα (δεν θα πρέπει να μετακινηθούν από τη θέση τους διότι θα προκύψει μέτρηση υετού) ώστε να απομακρυνθούν υπολείμματα από χώμα.

- Καθαρισμός του κλωβίσκου που βρίσκονται οι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας. Συγκεκριμένα καθαρίζονται με ένα βρεγμένο πανί οι αντεστραμμένες περσίδες.

- Έλεγχο για το αν ανάβει το φως εμποδίων στην κορυφή του ιστού.

- Οπτικό έλεγχο της ορθής λειτουργίας του ανεμομέτρου και του ανεμοδείκτη, δηλαδή για το αν περιστρέφονται τα κύπελλα του ανεμομέτρου και το πτερύγιο του ανεμοδείκτη ανάλογα με την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου που επικρατεί εκείνη τη στιγμή στην περιοχή.

- Έλεγχο των αντηρίδων ώστε να είναι πλήρως τεταμένες και για ίχνη διάβρωσης.

- Έλεγχο της ορθής λειτουργίας των υπολογιστών, δηλαδή αν το πρόγραμμα υποστήριξης του ΗΜΣ εκτελείται ορθά, αν φθάνουν δεδομένα στην οθόνη του υπολογιστή, καθώς και οπτικός έλεγχος των καλωδιώσεων που καταλήγουν στους υπολογιστές. Σε περίπτωση προβλήματος στους υπολογιστές, ακολουθούνται οι οδηγίες που έχουν δοθεί στο προσωπικό των Μετεωρολογικών Σταθμών. Κατά διαστήματα με μία ηλεκτρική σκούπα αναρροφώνται σκόνες από τις κεντρικές μονάδες των Η/Υ.

- Έλεγχο των συσσωρευτών που βρίσκονται στο ντουλάπι στη βάση του ιστού του ΗΜΣ για ύπαρξη αλάτων ή άλλων ακαθαρσιών.

- Έλεγχο ορθής τροφοδοσίας του ΗΜΣ και σε περίπτωση που διαπιστωθεί σχετικό πρόβλημα γίνονται οι ενέργειες που έχουν δοθεί με σχετικές οδηγίες.

Οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον δύο φορές το μήνα) και σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία του ΗΜΣ τότε αυτό πρέπει να καταγράφεται στο Ημερολόγιο Καταγραφής Συμβάντων που τηρείται στο σταθμό, καθώς και να ειδοποιούνται τα αρμόδια τμήματα της ΕΜΥ.

- Συντήρηση 2ου επιπέδου

Η συντήρηση δευτέρου επιπέδου (ή δευτεροβάθμια συντήρηση) περιλαμβάνει περισσότερο εξειδικευμένες εργασίες και πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους τεχνικούς είτε της ΕΜΥ είτε της αναδόχου εταιρίας.

Η δευτεροβάθμια συντήρηση αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές εργασίες:

- Προληπτική Συντήρηση.

- Διορθωτικές Ενέργειες επίλυσης προβλημάτων και Αντικατάσταση Ελαττωματικών μονάδων, καθώς επίσης και γραφείο Βοήθειας (Help-desk).

Η προληπτική συντήρηση σε αυτό το βαθμό συντήρησης περιλαμβάνει τον έλεγχο της βαθμονόμησης των αισθητήρων και τον έλεγχο της κατάστασης των ΑΜΣ-ΗΜΣ, περιλαμβανομένων των εφεδρικών μπαταριών.

Η διαδικασία προληπτικής Συντήρησης στο χώρο του σταθμού περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

- Έλεγχο της λειτουργίας του εξοπλισμού και βαθμονόμηση των αισθητήρων.

- Προγραμματισμένη αντικατάσταση υλικών.

###### α. Έλεγχος του Εξοπλισμού Πεδίου και Βαθμονόμηση των αισθητήρων

Οι αισθητήρες ελέγχονται έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απόδοση τους εντός των προδιαγραφών.

Σε κάθε περίπτωση που θα βρεθεί απόκλιση στην ακρίβεια, ο αισθητήρας θα βαθμονομείται / ρυθμίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες. Αυτή η βαθμονόμηση μετατόπισης μπορεί να γίνει επίσης και στο χώρο του σταθμού με χρήση βαθμονομημένου αισθητήρα αναφοράς. Το κλιμάκιο υποστήριξης 2ου βαθμού συντήρησης θα διαθέτει σετ εξοπλισμού βαθμονόμησης ώστε να είναι δυνατή η βαθμονόμηση επιτόπου ή στο εργαστήριο.

Παρακάτω δίνεται ένα ενδεικτικό πρόγραμμα δευτεροβάθμιας συντήρησης.

| Πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας Συντήρησης |  |  |
| --- | --- | --- |
| Εξοπλισμός: | Συχνότητα: | Συνήθης Διάρκεια / Ώρες |
| ΑΜΣ | 12 μήνες | 1 h |
| Αισθητήρας Θερμοκρασίας Αέρα | 12 μήνες | 15 min |
| Αισθητήρας Σχετικής Υγρασίας Αέρα | 12 μήνες | 15 min |
| Αισθητήρας Ατμοσφαιρικής Πίεσης | 12 μήνες | 15 min |
| Διεύθυνση και Ταχύτητα Ανέμου | 12 μήνες | 15 min |
| Ανίχνευση Υετού | 12 μήνες | 15 min |

Η συντήρηση περιλαμβάνει:

- Καθαρισμό των αισθητήρων

- Αλλαγή των κεφαλών που είναι αναλώσιμες

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται κατά την διάρκεια μιας επίσκεψης στη θέση εγκατάστασης.

Όσον αφορά τη βαθμονόμηση, αυτή πραγματοποιείται με βάση τον παρακάτω πίνακα.

| Βαθμονόμηση Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης 2ου Βαθμού |  |  |
| --- | --- | --- |
| Εξοπλισμός: | Συχνότητα: | Εργασία |
| ΑΜΣ | 12 μήνες | Έλεγχος των μηνυμάτων σφαλμάτων |
| Αισθητήρας Θερμοκρασίας και Σχετικής Υγρασίας Αέρα | 12 μήνες | Η κεφαλή του αισθητήρα θα απομακρύνεται και θα βαθμονομείται σε περιβάλλον εργαστηρίου. Η συντήρηση και βαθμονόμηση των κεφαλών είναι εύκολη. Ο αισθητήρας αποτελείται από την κεφαλή και μια λαβή με καλώδιο. Όλα τα ηλεκτρονικά μέρη της βαθμονόμησης βρίσκονται στην κεφαλή, η οποία αποσυνδέεται από τη λαβή χωρίς να απαιτεί αποσύνδεση των καλωδίων. Εάν επιθυμείται η συνέχιση των μετρήσεων άμεσα, μπορεί να συνδεθεί στο σώμα του αισθητήρα μια άλλη βαθμονομημένη κεφαλή στην θέση της αποσυνδεμένης. Με αυτό τον τρόπο η μέτρηση συνεχίζεται με μόνο μια μικρή διακοπή διάρκειας λιγότερης από 1 λεπτό της ώρας. |
| Αισθητήρας Ατμοσφαιρικής Πίεσης | 12 μήνες | Κάτω από τις συνήθεις συνθήκες λειτουργίας το αισθητήρας πίεσης PMT16A χρειάζεται μόνο ελάχιστη συντήρηση. Η είσοδο της πίεσης διατηρείται καθαρή. Ελέγξτε την είσοδο της πίεσης. Συγκρίνετε τις τιμές της πίεσης με αυτές άλλου φορητού βαθμονομημένου προτύπου οργάνου. Το λογισμικό των ΑΜΣ-ΗΜΣ MAWS παρέχει τα μέσα για βαθμονόμηση ενός σημείου στο πεδίο του PMT16A. |
| Ταχύτητα και Διεύθυνση Ανέμου |  | Οι αισθητήρες ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου δεν απαιτούν βαθμονόμηση. Τα ρουλεμάν πρέπει να αντικαθίστανται μια φορά ανά έτος. |
| Ανίχνευση Υετού | 12 μήνες | Το βροχόμετρο Βάρους θα βαθμονομείται επιτόπου με την χρήση βαρών βαθμονόμησης. |

Εφόσον προκύπτει ανάγκη, οι αισθητήρες προς βαθμονόμηση θα αντικαθιστώνται από άλλους βαθμονομημένους και θα υποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά βαθμονόμησης στην ΕΜΥ.

###### β. Προγραμματισμένες αντικαταστάσεις

Ορισμένα μέρη του εξοπλισμού, τα οποία αναγράφονται κατωτέρω, έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής, ο οποίος έχει υπολογιστεί ή βασίζεται σε τακτικά εμπειρικά στοιχεία επιτόπιων παρατηρήσεων. Τα εμπειρικά αυτά δεδομένα δείχνουν πόσο συχνά έχουν αντικατασταθεί ορισμένα μέρη. Για παράδειγμα οι μπαταρίες αποτελούν τέτοια ευάλωτα υλικά. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται μόνο ενδεικτικές οδηγίες.

| Υλικό που πρέπει να αντικατασταθεί | Συχνότητα | Συνήθης Διάρκεια της εργασίας αντικατάστασης |
| --- | --- | --- |
| Ρουλεμάν των αισθητήρων αέρα | 1 έτος | 1 ώρα περίπου. |
| Εσωτερική εφεδρική μπαταρία, εγκατεστημένη εξωτερικά | 5-6 έτη | 0.5 ώρα περίπου |

##### Δευτεροβάθμια συντήρηση στον Σταθμό Βάσης (στην ΕΜΥ)

###### Δευτεροβάθμια συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται και για το Σταθμό Βάσης (ΣΒ) και αφορά τους Η/Υ, τον εξοπλισμό επικοινωνίας και το λογισμικό.

Η συντήρηση 2ου βαθμού περιλαμβάνει τον έλεγχο της κατάστασης του εξοπλισμού (ο εξοπλισμός των servers, modems, κλπ) μα τη χρήση διαγνωστικού λογισμικού. Αυτοί οι έλεγχοι θα γίνονται με συχνότητα έξι μηνών.

Το λογισμικό εφαρμογών (π.χ MetMan Network 400) δεν απαιτεί πρακτικά καμία συντήρηση. Παρόλα ταύτα προτείνεται η εκτέλεση των ρουτινών διαχείρισης της βάσης δεδομένων  (λήψη back-ups των αρχείων της βάσης, έλεγχος του ελευθέρου χώρου του σκληρού δίσκου, βελτιστοποίηση των δομών των πινάκων). Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στο εγχειρίδιο Διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων.

- Συντήρηση 3ου επιπέδου

Οι εργασίες συντήρησης 3ου Επιπέδου θα εκτελούνται από την κατασκευάστρια εταιρία στις εργοστασιακές της εγκαταστάσεις. Ουσιαστικά περιλαμβάνει πολύ ειδικές περιπτώσεις οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν από τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια συντήρηση.