## Slide 1
Διαδικασία Εμφύτευσης Βηματοδοτών

## Slide 2: Τα βηματα της εμφυτευσησ ενοσ βηματοδοτη
Τοπική Αναισθησία
Πρόσβαση σε Φλέβα
Εμφύτευση Ηλεκτροδίων
Έλεγχος Ηλεκτροδίων
Καθήλωση Ηλεκτροδίων
Σύνδεση Συσκευής
Κλείσιμο της Θήκης
Follow-Up Συσκευής

## Slide 4: Τοπικη αναισθησια
Xylocaine
Μέγιστη Δόση 4.5mg/kg
Διάρκεια 120 min
Image source: http://www.howtopace.com/local-anesthesia/

## Slide 5: Προσβαση σε φλεβα
Πρόσβαση από Κεφαλική
Δεν υπάρχει κίνδυνος Πνευμοθώρακα
Δεν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του ηλεκτροδίου
Απαιτεί πιο πολύ χρόνο
Η φλέβα μπορεί να είναι μικρή ή να μην μπορεί να βρεθεί
Παρακέντηση Υποκλειδίου
Πιο εύκολη πρόσβαση
Πιθανότητα Πνευμοθώρακα
Κεφαλική Φλέβα: Cephalic Vein
Υποκλείδιος Φλέβα: Subclavian Vein
Image source: http://www.howtopace.com/anatomic-considerations-for-venous-access/

## Slide 6: Προσβαση σε φλεβα Παρασκευη κεφαλικησ φλεβασ
Image source: http://www.howtopace.com/anatomic-considerations-for-venous-access/

## Slide 7: Προσβαση σε φλεβα Παρασκευη κεφαλικησ φλεβασ

## Slide 8: Προσβαση σε φλεβα Παρασκευη κεφαλικησ φλεβασ

## Slide 9: Προσβαση σε φλεβα Παρακεντηση υποκλειδιου φλεβασ
Image source: http://www.howtopace.com/subclavian-puncture/

## Slide 10: Προσβαση σε φλεβα Παρακεντηση υποκλειδιου φλεβασ– ακτινοσκοπιση

## Slide 11: Venous access Subclavian puncture
Image source: http://www.howtopace.com/subclavian-puncture/

## Slide 12: Προσβαση σε φλεβα Παρακεντηση υποκλειδιου φλεβασ
Image source: http://www.howtopace.com/subclavian-puncture/

## Slide 13: Προσβαση σε φλεβα Παρακεντηση υποκλειδιου φλεβασ

## Slide 14: Προσβαση σε φλεβα Παρακεντηση υποκλειδιου φλεβασ
Image source: http://www.howtopace.com/first-guide-wire/

## Slide 15: Προσβαση σε φλεβα Παρακεντηση υποκλειδιου φλεβασ – τοποθετηση οδηγου συρματοσ στην φλεβα

## Slide 16: Προσβαση σε φλεβα Παρακεντηση υποκλειδιου φλεβασ

## Slide 17: Προσβαση σε φλεβα εισαγωγη υποκλειδιου θηκαριου
Image source: http://www.howtopace.com/insertion-of-sheath/

## Slide 18: Venous access Puncture-sheath-guidewire combinations
 | Atrial Lead | Ventricular Lead
2 Punctures– No wire | 7Fr | 7Fr
2 Punctures – Retain 2 Wires | 9Fr | 9Fr
1 Puncture – Retain 1 Wire | 7Fr | 9Fr
1 Puncture – Retain 2 Wires (6Fr Sheath) | 7Fr | 7Fr

## Slide 19: Προσβαση σε φλεβα επιλογη μεγεθουσ θηκαριου η πληροφορια αναγραφεται πισω απο την συσκευασια του ηλεκτροδιου

## Slide 20: Εμφυτευση ηλεκτροδιου τυποι ηλεκτροδιων - χωροσ τοποθετησησ
 | Ενεργητικά |  | Παθητικά | 
Σχήμα | J | Ευθύ | J | Ευθύ
Δεξιός Κόλπος | Ωτίο Ελεύθερο Τοίχωμα Μεσοκολπικό | Ωτίο Ελεύθερο Τοίχωμα Μεσοκολπικό | Ωτίο | 
Δεξιά Κοιλία |  | Κορυφή Μεσοκοιλιακό διάστημα |  | Κορυφή

## Slide 21: Εμφυτευση ηλεκτροδιου τυπου ηλεκτροδιων - Παραδειγματα τοποθετησησ
Ηλεκτρόδιο Δεξιού Κόλπου: Ωτίο
Ηλεκτρόδιο Δεξιά Κοιλίας: Κορυφή
Ηλεκτρόδιο Δεξιού Κόλπου: Ελεύθερο Τοίχωμα
Ηλεκτρόδιο Δεξιά Κοιλίας: Κορυφή
Ηλεκτρόδιο Δεξιού Κόλπου: Ωτίο
Ηλεκτρόδιο Δεξιά Κοιλίας: Μεσοκοιλιακό Διάστημα

## Slide 22: Knowledge check
Looking at the implant position of each lead:
Which type of lead could be the lead in the Right Atrium?
A. J Passive
B. J Active
C. Straight Active
D. All the above
Which type of lead could be the lead in the Right Ventricle?
A. Straight Passive
B. J Active
C. Straight Active
D. A & C
Notes: Answer: D, D

## Slide 23: Knowledge check
Looking at the implant position of each lead:
Which type of lead could be the lead in the Right Atrium?
A. J Passive
B. J Active
C. Straight Active
D. B & C
Which type of lead could be the lead in the Right Ventricle?
A. Straight Passive
B. J Passive
C. Straight Active
D. A & C
Notes: Answer: D, D

## Slide 24: Knowledge check
Looking at the implant position of each lead:
Which type of lead couldn’t be the lead in the Right Atrium?
A. J Passive
B. J Active
C. Straight Passive
D. Straight Active
Which type of lead could be the lead in the Right Ventricle?
A. J Active
B. Straight Active
C. J Passive
D. Straight passive
Notes: Answer: C, B

## Slide 25: Εμφυτευση ηλεκτροδιου Ηλεκτροδιο δεξιασ κοιλιασ
Παθητικό Ηλεκτρόδιο Δεξιάς Κοιλιάς - Κορυφή
Ενεργητικό Ηλεκτρόδιο Δεξιάς Κοιλιάς – Μεσοκοιλιακό Διάστημα

## Slide 26: Εμφυτευση ηλεκτροδιου Ηλεκτροδιο δεξιασ κοιλιασ
Έκτακτες Συστολές κατά την διέλευση του Κοιλιακού Ηλεκτροδίου από την Τριγλώχινα Βαλβίδα
PVC’S

## Slide 27: Εμφυτευση ηλεκτροδιων slack – Περισσειασ
Επισκόπηση περίσσειας Ηλεκτροδίου με ακτινοσκόπηση (πριν /μετά το ράψιμο του ηλεκτροδίου):
  Τα ηλεκτρόδια πρέπει να έχουν περίσσεια ώστε να μην τεντώνονται
  Το τέντωμα του ηλεκτροδίου μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό ουδό ή και σε απελευθέρωση
Hayes DL, Asirvatham SJ, Friedman PA. Cardiac Pacing, Defibrillation and Resynchronization: A Clinical Approach. John Wiley & Sons, Inc, 2013:563-4.

## Slide 28: Εμφυτευση ηλεκτροδιων Τοποθετηση ηλεκτροδιου δεξιου κολπου (Right Atrium)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΩΤΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΩΤΙΟ

## Slide 29: Εμφυτευση ηλεκτροδιων ΒΙΔΩΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ηλεκτροδιοΥ

## Slide 30: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΜΕΓΙστοσ αριθμοσ στροφων για την εκτυλιξη ή το μαζεμα της ελικας του ηλεκτροδιου
Retracted
Extended
Notes: Number of rotations for 62cm leads, is 20 (only straight stylet).

## Slide 31: Δοκιμη ηλεκτροδιων συνδεση των ηλεκτροδιων με τον αναλυτη

## Slide 32: Δοκιμη ηλεκτροδιων εικονα της οθονησ του αναλυτη 2090

## Slide 33: Δοκιμη ηλεκτροδιων εικονα της οθονησ του αναλυτη 2090
Αποδεκτές μετρήσεις κατά την εμφύτευση του ηλεκτροδίου
Capture Threshold (Ουδός) είναι η ελάχιστη ηλεκτρική τάση με την οποία διεγείρεται το μυοκάρδιο.

## Slide 34: Δοκιμη ηλεκτροδιων εικονα της οθονησ του αναλυτη 2090
Lower Rate: 30 bpm, 40 bpm, 50, 60,70, etc…
Lower Rate είναι η ελάχιστη καρδιακή συχνότητα που επιτρέπει το σύστημα του αναλυτή να έχει η καρδιά

## Slide 35: Δοκιμη ηλεκτροδιων εικονα της οθονησ του αναλυτη 2090
Atrial Channel (Κολπικό Κανάλι)
Pacing (ON/OFF)
P Wave (e.g. 1,5mV) Only when Pacing is OFF
Slew Rate (e.g. 0,75 V/s) Only when Pacing is OFF
Impedance (e.g. 700 Ω) Only when Pacing is ON
Threshold (e.g. 1V,0.9V,0,8V) Only when Pacing is ON

## Slide 36: Δοκιμη ηλεκτροδιων εικονα της οθονησ του αναλυτη 2090
Ventricular Channel (Κοιλιακό Κανάλι)
Pacing (ON/OFF)
R Wave (e.g. 1,5mV) Only when Pacing is OFF
Slew Rate (e.g. 0,75 V/s) Only when Pacing is OFF
Impedance (e.g. 700 Ω) Only when Pacing is ON
Threshold (e.g. 1V,0.9V,0,8V) Only when Pacing is ON

## Slide 37: Δοκιμη ηλεκτροδιων εικονα της οθονησ του αναλυτη 2090
Mode: AAI,VVI, DDD, AOO, VOO, DOO etc.
Nominal Mode is ODO (μόνο αισθάνεται ο αναλυτής)

## Slide 38: Δοκιμη ηλεκτροδιων εικονα της οθονησ του αναλυτη 2090
Ρυθμίσεις (Settings): Μπορούμε να αλλάξουμε την Κολπική και Κοιλιακή Ευαισθησία
Ευαισθησία είναι η ελάχιστη τιμή τάσης (mV) πάνω από την οποία αισθάνεται ο αναλυτής

## Slide 39: Καθηλωση ηλεκτροδιων
Η καθήλωση των ηλεκτροδίων γίνεται χρησιμοποιώντας και τα τρία αυλάκια από το πλαστικό κάλυμμα για ράψιμο
Χρησιμοποιούνται μόνο μη απορροφήσιμα ράματα
Δεν προτείνεται η απομάκρυνση του πλαστικού καλύμματος
Κατά την καθήλωση προσοχή να μην έρθει πίσω το ηλεκτρόδιο
Μην δένετε τα ράμματα απευθείας στο ηλεκτροδιο

## Slide 40: Καθηλωση ηλεκτροδιων
Image source: http://www.howtopace.com/anchoring-of-leads/

## Slide 41: Συνδεση συσκευησ συνδεση ηλεκτροδιων στην κεφαλη ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
ΤΟ ΚΟΛΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΘΥΡΑ !!!
ΤΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΘΥΡΑ !!!
Image source: http://www.howtopace.com/anchoring-of-leads/
Notes: The serial number of the J shape leads is RED!

## Slide 42: Συνδεση συσκευησ συνδεση ηλεκτροδιων στην κεφαλη ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

## Slide 43: Συνδεση συσκευησ συνδεση ηλεκτροδιων στην κεφαλη ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
Σωστή Σύνδεση
(Η πλήρης είσοδος του ηλεκτροδίου θα διασφαλίσει την σωστή αίσθηση και Βηματοδότηση της συσκευής)
Incorrect Insertion
compare

## Slide 44: Knowledge check
What do you observe about the lead connection to the device?
Notes: Answer: RV lead, didn’t connect properly.

## Slide 45: Κλεισιμο της θηκησ
Εμφυτεύστε την συσκευή εντός 5 cm από την επιφάνεια του δέρματος για βελτιστοποίηση της διαδικασίας προγραμματισμού του βηματοδότη
Διασφαλίστε πως τα ηλεκτρόδια δεν έχουν μεγάλη γωνία κατά την έξοδο τους από την κεφαλή του βηματοδότη
Μην σφίγγετε την συσκευή και τα ηλεκτρόδια με εργαλεία
Μην τυλίγετε τα καλώδια μεταξύ τους
Περιστρέψτε την συσκευή χαλαρά μαζί με τα ηλεκτρόδια και τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια κάτω από την συσκευή εντός της θήκης
Καθηλώστε την συσκευή με μη απορροφήσιμα ράμματα που θα περαστούν μέσα από τις ειδικές οπές

## Slide 46: Follow up after implant

## Slide 47: ανακεφαλαιωση